乳腺病治疗仪

GK-2200B

使

用

说

明

书

徐州市广科新技术发展有限公司

注：使用产品前请阅读使用说明书  出版日期：2015年1月10日  版本：02

目 录

- 产品简介及工作原理-----------------------------------------------------3

- 工作环境--------------------------------------------------------------------3

- 注意事项--------------------------------------------------------------------3

- 产品结构--------------------------------------------------------------------4

- 适用范围--------------------------------------------------------------------4

- 产品基本信息--------------------------------------------------------------4

- 基本参数--------------------------------------------------------------------5

- 开箱及检验-----------------------------------------------------------------5

- 安装--------------------------------------------------------------------------6

- 操作--------------------------------------------------------------------------6

- 消毒--------------------------------------------------------------------------9

- 故障分析及排除-----------------------------------------------------------9

- 保养、 维修----------------------------------------------------------------9

- 光源灯泡的更换  --------------------------------------------------------10

- 运输、 贮存----------------------------------------------------------------10

- 禁忌症-----------------------------------------------------------------------10

- 警告--------------------------------------------------------------------------10

十八、产品的特征------------------------------------------------------------------11

治疗方法及应用---------------------------------------------------------------------12

后言------------------------------------------------------------------------------------13

- 产品简介及工作原理

GK-2200系列乳腺病治疗仪是一种专用于治疗女性乳腺疾病的高新技术产品，它是在传统的中医经络治疗方法的基础上，采用微电脑模拟控制，利用红外热辐射、药物离子导入、电脉冲等共同作用于病变组织，促进局部加快新陈代谢， 激活免疫系统，改变末梢神经兴奋性，使病变组织处于药物高浓度作用状态，从而达到高效、快速的治疗效果。

二、工作环境

1、使用环境应保持清洁，通风、干燥；

2、远离强电磁场干扰源；

3、避免强光直接照射；

4、具有良好的接地环境；

5、温度应保持在5℃～40℃；

6、相对湿度应≤80%；

7、电源条件:交流220V±22V,50Hz±1HZ；

8、大气压力:860hPa ～1060hPa。

三、注意事项

1、保持仪器清洁，每天工作结束，应及时切断电源，并盖上防尘机布。

2、仪器应保持平稳，不得带电搬移，不得私自拆机。

3、仪器上所有连接线，如电源线、探头线等，严禁用力扯拉。

4、不可频繁开关仪器，关机后不宜马上再开机，间隔应在5分钟以上。

5、使用中，应远离强电磁源、高噪音源。

6、凡不按说明书规定安装使用，所造成的故障损失，后果自负。

7、产品理论设计使用年限为五年，使用期间，可向公司申请产品升级来延长使用期限。如超期使用，所造成的一切后果本公司不予承担。

8、该使用说明书包括技术说明书内容。使用说明书和技术说明书合为一体。

9、本仪器应由专业医务人员使用。治疗过程中随时询问患者的感觉，当患者反映疼痛、不适、过热时，应终止治疗或调整治疗方式，以避免发生意外伤害。

10、仪器上标识是指：保护接地。保护接地线的绝缘全长为绿/黄色，将仪器配置的保护接地线一端接仪器保护接地装置，另一端接外部环境的接地装置。由于仪器保护接地装置在仪器内部已与电源输入插座中的接地线相连，只要保证外部环境提供的为三相电源，也可达到保护接地功能。

警告：

该仪器具有红外光及电脉冲输出，请注意按照使用说明书操作。

四、产品结构

结构基本组成：本仪器由主机、探头两部分组成。

五、适用范围

产品适用范围：适用于乳腺炎、乳腺增生电刺激按摩、红外热辐射和药物离子导入的综合治疗。

六、产品基本信息：

产品名称：乳腺病治疗仪   产品型号：GK-2200B型

电源：AC220V±22V  50HZ±1HZ   输入功率:≤100VA

生产许可证号  苏食药监械生产许2001-0501号

产品注册号  苏食药监械(准)字2012第2260016号

产品标准    YZB/苏0411-2011

防电击类型：I类设备，BF型应用部分。

七、基本参数：

1、红外灯光强度级别调节范围为：0—18级。

2、治疗探头有效光谱波长范围在0.8μm~3μm。

3、红外光输出功率≤0.1W

4、开路电压 ≤500V

5、电脉冲输出强度0 - 64，逐级可调,7种模式

6、电脉冲最大输出时，每一个脉冲的电量＞7μC

7、电脉冲最大输出时，输出最大幅度有效值应不大于以下的限值

| 频率 | 电流极限值（r.m.s） |
| --- | --- |
| ≤400Hz | 50mA |
| ≤1500Hz | 80mA |
| ＞1500Hz | 100 mA |

8、治疗仪具有输出指示，正常输出状态下指示灯为黄色。

9、当治疗仪在1000Ω负载上输出幅度超过10mA（r.m.s）或10V（r.m.s）时，除非输出幅度预置在最小位置，否则，当电压中断后再恢复时，治疗仪不得有能量输出。

10、治疗仪能承受输出端开路或短路运行的影响，其性能不消弱。

11、输入功率  ≤100VA

12、治疗时间 ：1-99分可调 ±60秒

13、输出频率：156．25HZ～2500HZ

八、开箱及检验

打开包装箱后，按照装箱清单检查箱内物品是否齐全，是否有损坏。在物品齐全且无损坏的情况下，按照：‘九、安装’  ‘十、使用操作’检验仪器上各键是否正常，仪器是否能正常使用。如有问题请与本公司联系（详见封底）。

九、安装

1、准备好工作台，室内布置好220V交流电源。

2、仪器开箱，按照装箱清单清点物品，箱内物品应与装箱单相符。

3、取出主机，平放在工作台上，取出电源线，将电源线的一端与主机相连，另一端接室内220V电源，取出治疗探头与主机治疗探头插座相连。

4、连接治疗探头与插座时，手握住插头后部，对准销和槽的位置后向里推，最后锁紧螺丝；取下治疗探头时，先旋下螺丝，手握住插头后部，往后拉即可。

▲注意：连接时一定要把销和槽对准，否则推不进去，取下时先旋下螺丝，操作时要小心，避免将针插弯。

十、使用操作

输出一                                  输出二

模式    1           治疗方案设置          1    模式

治疗时间   30                               30   治疗时间

灯光强度   00                               00   灯光强度

输出强度   00                                00  输出强度

治疗                                 治疗

图1：治疗仪操作面板示意图

1、功能键简介

①治疗/停止键：治疗时间和方法设定后，按下此键开始治疗。在治疗过程中，按下此键，治疗停止。

②模式键：按下此键，再按增加或减少键，可选择治疗方式，选择范围为1—7。

③治疗时间键：按下此键，再按增加或减少键，可以调节设置时间，时间调节范围为0～99分钟，默认为30分钟；

④灯光强度键：按下此键，再按增加或减少键，可以调节设置红外灯光强度，红外灯光强度调节范围为：0—18。

⑤输出强度键：按下此键，再按增加或减少键，可以调节设置输出幅度的强弱，输出强度调节范围为：1—64。

⑥      ：增加键，使用前先选择要增加的项目。

⑦      ：减少键，使用前先选择要减少的项目。

2、操作步骤：

（1）、接通电源，按下电源开关，电源指示灯亮。

（2）、仪器启动后，屏上显“治疗时间”显示为“30”，“灯光强度”“输出强度”显示均为“00”，“模式”显示均为“1”，表示启动正常。

（3）、先按下“治疗时间”，再按增加或减少键 ，治疗时间一般设置为30分钟左右，也可根据实际情况另行设置。

（4）、治疗时间设定后，按“模式”键，再按增加或减少键选择治疗方式，共有七种不同的治疗方式。

（5）、治疗时间和治疗模式设定后，按下“灯光强度”键 ，再按增加或减少键选择灯光强度。（推荐3-8之间，不可调节过高不然有对皮肤灼伤的风险）

注意：治疗探头不得直接对眼部进行照射。

（6）、按下“治疗”键，开始治疗，这时“治疗”键变成了“停止”键，表示治疗正常工作中。

（7）、将治疗探头电极置于治疗部位，治疗开始时，按下“输出强度”， 再按增加或减少键调节输出电脉冲强度，由于每个人的身体耐受程度不同，应该由弱到强缓慢调节，直到人体治疗部位感到有电脉冲刺激为止。

注意：应根据医生的指导，将治疗探头对准治疗部位，再开机照射，避免照射非治疗部位。

（8）、治疗过程中按下“停止”键可暂停治疗状态，并可重新设定治疗时间和治疗方式，操作步骤同（3）—（7）。

（8）、治疗时间到后，仪器暂停治疗工作回到预置状态。

（9）、如果治疗时间未到，关机前，必须按下“停止”键。

注意： 1、治疗时可以将浸有药液的1至2层纱布（也可用自来水打湿，不滴为宜），包住治疗探头，这样可以增加电脉冲的传导又能减少因误操作被烫伤的风险。 2、特别注意：使用理疗加热电极片时，加热电极片要预热五分钟后使用，随着时间的增加温度也相应的增加，温度最高时能超过41℃，如感觉温度过热，可在加热电极前加纱布来减少直接与人体接触的温度，避免长时间在过高温度下使用。加热电极片的治疗时间与电脉冲输出强度，由右侧控制面板来控制。 3、在使用理疗加热电极时，请将右侧探头取下，不可同时使用。不使用加热电极时，请及时将加热电极及电极连接线取下。

电极功能：

手持式电极：具有红外光治疗作用，主要用于治疗乳腺疾病使用。

环型电极：可根据乳房大小进行调节，主要用于催乳和丰胸。

理疗电极：此电极具有一定的热度，可对人体进行理疗作用。

贴片电极：一次性使用。

十一、治疗探头的消毒

对治疗探头的塑料透明罩表面及两个电极柱端面用碘酒擦拭一遍，再用75%酒精擦拭两遍，即可达到消毒目的。

注意 ：避免使消毒液流入治疗探头内的光源灯泡插座。

十二、故障分析及排除

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开机不自动复位，显示屏显示不正常 | 主机复位电路有问题 | 关机后再重新开机，观察是否自动复位 | 如还不能复位请联系公司 |
| 一路治疗探头红外灯泡不亮 | 可能治疗探头损坏或输出不正常 | 两路治疗探头互换，如灯还不亮，则主机电路有问题，如灯亮则治疗探头损坏 | 与公司联系进行修理 |
| 开机后电源指示灯不亮 | 无电源输出 保险丝熔断 | 检查电源及电源线是否连接好 检查并更换保险丝 | 保险丝型号： F1AL250V Ф5×20 |

十三、保养、维修

本仪器主机设计使用寿命为5年（从出厂之日期），超过使用寿命，本公司将不保证该仪器的正常使用和疗效。产品使用寿命末期时可以按照相关法律法规的要求进行处理，从而保护环境。

本仪器的主机保修期为壹年（从安装之日起），保修期内在正常使用过程中，主机出现故障，我方免费进行维修；超过保修期，本公司将根据情况适当收取维修费。

在经常使用的情况下，当不使用时，请拔下电源线，并用防尘布罩上，使仪器保持清洁。若仪器长期不使用，将把仪器装入包装箱内，并放置在通风良好、无腐蚀性物质的室内。

十四、光源灯泡的更换

更换光源灯泡时应先将仪器电源关闭，再取下塑料透明罩，将旧灯泡拔出，插入新灯泡即可。

★ 注意灯泡一定要插到底不松动。

十五、运输、贮存

1、运输：治疗仪在免受风雨影响，不与有腐蚀性介质混装的情况下，可采用一般运输方式。

2、贮存：包装后的治疗仪应贮存在温度-40℃～55℃，相对湿度不大于95%，无腐蚀性和挥发性化学物品，无强磁场作用和通风良好的室内。

十六、禁忌症

1、本仪器对恶性肿瘤患者禁用；

2、皮肤破损、溃烂者禁用；

3、孕妇和心脏病患者禁用；

4、电刺激敏感患者禁用。

5、使用植入式电子装置（如心脏起博器）的患者禁用。

十七、警告

1、本仪器不能与高频手术设备同时连接到同一患者。

2、靠近胸部使用电极会增加心脏纤颤的危险。

3、靠近短波或微波治疗设备可能会引起仪器的输出不稳定。

4、本仪器应由专业医务人员使用。治疗过程中随时询问患者的感觉，当患者反映疼痛、不适、过热时，应终止治疗或调整治疗方式，以避免发生意外伤害。

十八、产品的特征

a﹚按防电击类型分应为：I类设备；

b﹚防电击程度：BF型应用部分；

c﹚额定电压和频率：交流220V,50Hz；

d﹚运行模式：连续运行；

e﹚设备不具有对除颤放电效应防护的应用部分；

f) 外壳防护：IPX0

g) 非AP/APG型设备

治疗方式及应用

【方式一】密波（高频波）：刺激作用较弱而持久，使神经产生抑制反应，有止痛作用，但因机体容易对此产生适应，故止痛作用是暂时的。它可缓解肌肉痉挛性血液循环障碍、交感神经紧张等。治疗中，适用于乳痛症、乳腺炎、乳腺增生症的初期治疗。

【方式二】针刺波：刺激作用弱。能缓解肌肉疼痛、神经紧张，使治疗的部位达到较舒适的感觉，适用于乳痛症、乳腺炎、乳腺增生症等的初期治疗。

【方式三】疏波：刺激作用强而持久，可引起较强烈的震颤的感觉，对横纹肌收缩作用明显。他能兴奋肌肉组织，人的肌体对它的适应较慢，故其作用较为持久，使用哺乳期妇女的催乳以及缓解乳汁淤积，也适用于乳痛症、乳腺炎、乳腺增生症等中期治疗。

【方式四】起伏波：刺激作用由弱到强，由强到弱，循环往复。刺激作用较柔和，人体容易接受，适用于乳痛症、乳腺炎、乳腺增生症、等后期治疗。对哺乳期妇女的催乳以及缓解乳汁淤积也具有明显作用。

【方式五】断续波：刺激作用时断时续，自动交替。刺激间断的时间为2.5秒，刺激持续时以密波形式出现，时间为2.5秒。此种交替刺激作用使机体不宜产生适应。此波动力作用较强，能引起明显的感觉和强烈的肌肉收缩，可缓解乳汁淤积，适用于哺乳妇女的催乳。

【方式六】起伏断续波：刺激作用由强到弱（时间为2.5秒），然后间断（时间为2.5秒），刺激作用剧烈，波动力强，可强烈刺激肌肉收缩，可缓乳汁淤积，适用于哺乳妇女的催乳。

【方式七】变频波：刺激作用时强时弱，时急时缓。可做人工按摩，缓解乳汁淤积，适用于哺乳妇女的催乳。

后   言

- 根据订货合同要求，本公司可以向用户提供红外线防护镜。

- 根据订货合同要求，本公司可以向用户提供本产品的电路图、元器件清单等资料。

- 本公司产品从仪器安装之日起，将提供为期一年的保修，保修期满，在仪器使用寿命年限内，负责维修（按规定收取维修费）。

- 下列原因所造成的故障将不在保修范围之列：

a）、擅自拆装、改装该产品造成的故障

b）、在使用、搬运的过程中不慎摔打、跌落造成的故障。

c）、因缺乏合理的保养和未达到环境使用要求而造成的故障。

ｄ）、没有按照使用说明书的正确指导进行操作而造成的故障。

- 在要求提供保修服务时，请直接以电话、信函、传真等形式与我公司联系。

公司信息：

企业名称：徐州市广科新技术发展有限公司

住所及生产地址：

徐州市高新技术产业开发区铜山镇驿城村奎河西康平路南办公楼三层

邮政编码：221116

网址：www.gkxjs.com      E-mail: gkxjs@163.com

联系电话：0516-87380660  83400898  66675755

传真 ：0516-80297788