## RX-1200C

## 红外乳腺诊断仪

### 使

### 用

### 说

### 明

### 书

### 徐州市广科新技术发展有限公司

注：使用产品前请阅读使用说明书  修订日期：2020年1月9日  版本：2.0

目    录

概述

一、工作环境  ……………………………………………………3

二、注意事项  ……………………………………………………3

三、运输及贮存……………………………………………………4

四、相关信息  ……………………………………………………4

五、开箱、安装及操作程序………………………………………4

六、产品结构  ……………………………………………………6

七、性能指标  ……………………………………………………6

八、产品适用范围…………………………………………………6

第一章  基本操作  ……………………………………………………7

第二章  图像采集与处理………………………………………………9

第三章  图像对比  ……………………………………………………11

第四章 生成报告 ………………………………………………………12

第五章 修改模板 图库…………………………………………………14

第六章 自定义报告格式 ………………………………………………16

第七章 病例管理   ……………………………………………………18

系统的故障处理    ……………………………………………………20

特别提示          ……………………………………………………21

电磁兼容声明      ……………………………………………………22

后言              ……………………………………………………26

概述

红外乳腺诊断仪是根据人体不同生理组织对红外光吸收程度不同的原理设计制造的。如病变组织可以大量吸收红外光，而无病或良性病变组织吸收红外光较少，这样通过高灵敏度摄像机取像，并呈现在显示器荧光屏上，其图像明暗程度也不相同。因此，可根据图像的差异来诊断乳腺疾病。

一、 工作环境：

工作环境应保持清洁，通风、干燥，避免阳光直射；

应远离强电磁源、高噪音源；

环境温度：5℃～40℃；

相对湿度：≤80%；

大气压力：860hPa～1060hPa；

使用电源：交流 220V，50Hz。

二、 注意事项

1、保持仪器清洁，每天工作结束，应及时切断电源，并盖上防尘机布。

2、仪器应保持平稳，不得带电搬移，不得私自拆机或使用外来软件。

3、凡不按规定安装使用，所造成的故障损失，后果自负。

4、探头与病人接触的地方可以用棉球或绒布沾酒精清洗消毒。

5、产品理论设计使用年限为五年，使用期间，可由用户申请实现软件升级，如超期使用，所造成的一切后果本公司不予承担。

6、仪器后面板标识指：保护接地。

7、探头上的    标识指:滑动方向,可改变探头亮度, 向上为亮度增加。

8、标识是指：探头不得对眼部直接照射。

9、 标识指：B型应用部分。B型应用部分是符合GB9706.1标准规定的对于电击防护的要求，尤其是关于漏电流容许值的要求的应用部分。

10、主机上总电源开关：│是 通，○是 断。

11、仪器分类：I类设备，B型应用部分；非AP/APG型设备；连续运行。

12、环境保护：产品理论设计使用年限为五年，产品使用寿命末期时可以按照相关法律法规的要求进行处理。相关附件寿命末期时可以按照相关法律法规的要求进行分类处理，从而保护环境。

三、运输和贮存

1、运输：诊断仪在免受风雨影响，不与有腐蚀性介质混装的情况下，可采用一般运输方式。

2、贮存：包装后的诊断仪应贮存在温度-40℃～55℃，相对湿度不大于95%，大气压力范围在860 hPa～1060hPa，无腐蚀性和挥发性化学物品，无强磁场作用和通风良好的室内。

四、产品信息

产品名称：红外乳腺诊断仪   产品型号：RX—1200C ；

输入电源：AC220V，50Hz     功率：≤400VA

生产许可证号：苏食药监械生产许 20010501 号

注册证编号： 苏械注准20162210257

产品技术要求编号：苏械注准20162210257

五、开箱、安装及操作程序：

开箱检查：

打开包装箱，按装箱单检查物品是否齐全，有无损伤，物品如有缺失或损坏，请与本公司联系。

安装：

在开箱检查物品无缺失无损坏的清况下，按以下步骤安装仪器：

1、把计算机推进推车内，用连接线连接计算机与红外主机；

2、把显示器放在推车上，把电源线、信号线分别与计算机和主机连接好；

3、把摄像机固定在支架的托板上，再把支架固定在推车的支架座上；

4、连接摄像机的信号线和12V电源线；

5、取出探头线，连接探头和插座；在连接探头与插座时，手握住探头线插头后部套管，对准销和槽的位置后向里推。取下时，手握住插头的前部连接套处向后拔即可脱出。

6、把计算机的电源线与室内的AC220V电源连接。

操作程序：

1、 打开电源开关，电源开关上的绿色指示灯亮。

2、 打开探头开关，探头有数字显示，亮度可调节。

3、取下摄像机的镜头盖，打开显示器开关（显示器指示灯亮 ）。

4、移动摄像机镜头对准被测物， 调节摄像机的光圈和焦距，显示器上能显示清晰的图像。

此时表示仪器已进入正常工作状态。

关机：1、首先按规程关闭计算机；

2、关闭探头开关和显示器开关；

3、最后关闭电源开关；

4、盖上摄像机镜头盖；

5、用防尘布盖好机器。

警告：探头不得直接对眼部进行照射

六、产品结构

RX-1200C由红外主机、彩色显示器、摄像机、探头、脚踏、计算机主机、打印机及相关系统软件组成。

七、性能指标

1、红外主机：输出摄像机电源直流12V。

2、彩色显示器：分辨率≥400TVL；

3、探头：探头光束直径≥10mm；最大光照度≥10000LUX，无级可调。

4、摄像机：最低照度≥0.02LUX， 分辨率≥400TVL

5、整机输入功率≤400VA

6、 探头有效光波长范围为0.8μm～1.5μm

7、 探头光功率输出可调。最大输出不小于0.2W,但不得超过1W。

8、计算机软件功能：鼠标点击式操作；具有系统设置和录像功能；图像捕捉，保存，回放处理功能：伪彩处理功能；编辑处理，可书写病历信息，编写报告；可设置脚踏开关，方便医生快速采集图像。病历管理功能：可快速便捷的查询病历信息，做好统计工作；打印功能：具有打印预览，多种可选打印模式，图文兼备；

八、产品适用范围：

供临床用于乳腺疾病的诊查。

第一章  基本操作

打开仪器电源开关，按下计算机启动按钮，双击显示屏上红外乳腺诊断系统图标，进入如图2-4的界面。

其中操作面板部分放大如图2-5,其中的许多按钮的文字是灰色的，表示它不可操作。单击新病例按钮，弹出新病例对话框如图2-6,在这里输入病人的信息，单击详细资料按钮对话框将显示更详细的资料如病人的电话、地址、职业、单位等等，这些信息将保存在病例数据库中备查。对话框中带三角的文本框，有预添的文字，可以根据工作需要修改。单击要修改的条目的名称，弹出修改对话框，单击修改即可按需要添加或删除文字，单击确定保存。单击返回即可进入采集、诊断主界面，包括视频窗口、操作面板及预览窗口。视频窗口显示CCD摄像头传来的动态图像，预览窗口显示已采集的图像，操作面板集成执行各种操作的按钮。至此，软件正常启动，已新建了一个病例你可以进行诊断了。

## “视频”调节与设置

1、单击操作面板上的“视频“按钮，会弹出视频调节对话框，可以拖动亮度、对比度、色饱和度上的滑块改变其属性值来达到需要的效果。

2、“视频制式“默认为PAL_D，“通道”默认为通道3，缺省大小默认为768*576。可根据B超视频输出段的属性修改该值。

报告：  单击“报告”键可以进入报告编辑界面。（第四章具体介绍）

设置：  单击“设置”键可以进行系统设置，如医院名称，各功能的选择等。

病例：  单击“病例”键可以进入病例管理界面，可快速查询病例信息，做好统计工作。（第七章具体介绍）

第二章   图像采集与处理

一、图像采集

1、修改病例信息

如果发现病人信息输入错误，可单击操作面板最上面的一个按钮打开修改病例对话框，修改后单击返回即可。

2、冻结观察与动态观察

单击冻结观察按钮，视频窗口将停留在原来的图像上不再变化，以便医生仔细观察，再次单击该按钮即可返回动态视频窗口。

3、采集图像

单击采集图像按钮即可将视频窗口的实时图像采集下来并临时保存在预览窗中。

4、浏览预览窗中的图片

拖动预览窗中的滑块可浏览预览窗中的所有图片，鼠标指针经过预览窗中的图片时会显示放大图像以供参考。

5、删除和恢复图片

右击预览窗中的任一幅图片可以删除它，再次右击可以恢复。

6、录像功能（需在“设置”里“扩展功能”添加该功能）

单击动态录像按钮，可对动态图像进行录像。

二、图像处理

1、进入图像处理界面

单击图像处理按钮进入图像处理，首先看到的是四幅图像，右击其中一幅进入该图像处理主界面。从预览窗中直接拖动图片到上面也可以进入这一画面。

2、图像处理面板

图像处理操作面板上共有十一个图像处理按钮。其下部状态条中灰度值表示当前鼠标所在点的颜色值。

1）四幅：可同屏显示四幅图片，右击其中一幅将选择该图进入图像处理界面。

2) 伪彩：共有15种伪彩选择，三种颜色的滤镜处理。用户通过保存编码的方式自定义伪彩。

3）调节：对图像的亮度、对比度、窗宽和窗位进行调节。

4）增强：对图像降噪、平滑、线性、勾边，均衡等增强处理

5）变换：对图像放大、负像、镜像、旋转等变换处理

6）测量：长度、角度、周长与面积测量等。测量之前首先要定标，在对话框中输入实际距离，系统将记录这一定标。测量结果只供参考。

7）标注：单击文字标注按钮，在弹出的文字标注对话框中输入要标注的文字后用鼠标单击要标注的位置。区域标注为边框线进行标注。

8）分布图：用直观的方式表达图像上的颜色变化。灰度分布反映一条线上红、绿、蓝三基色和灰度的变化情况，直方图则反映某个区域内灰度的分布情况。

9）剪切：通过调节数值对图像进行圆形、椭圆形、矩形、圆矩形的处理。

10）文件：对图像进行保存、还原、导入、另存等功能。

11）、返回：单击返回按钮回到图像采集界面。

在图片的任一位置右击一下即可退出你选侧的功能。

第三章  图像对比

单击图像对比键进入图像对比主界面如图3-1

图像对比功能为用户提供一个典型图像库，可以在此对采集的图像与典型图像进行比较，可以直接将合适的文字导入到报告中。

1、图像对比

单击系统标准库前的“+”，会打开其下的目录选中一个标题即可打开一幅图片供比较。

2、导出描述

打开图像的同时描述文本框中显示这一图片的病症描述单击导出描述按钮即可将所有文字导入左边的文本框中，这一文本框中的文字将被自动带入患者的诊断报告中。也可以用下面的方法有选择得到出部分描述文字：用鼠标在选中的文字上拖动使其反响显示，（即背景变为黑色，文字变为白色，表示被选中）然后用鼠标左键按住选中的文字  拖到左边的文本框中即可。

3、更换对比图片：

单击屏幕下方的小三角可以循环更换图片。也可以单击预览窗按钮打开览窗选择图片（也是拖动图片），再次单击预览窗按钮就会关闭预览窗。

4、生成报告

单击生成报告按钮进入报告界面，并把选择的描述带到报告中。

5、单击返回键返回到图拍片采集主界面。

第四章   生成报告

单击生成报告按钮进入报告界面，报告界面采用所见即所得的设计风格方便医生使用不需另外生成预览。方便的在设定好的报告格式中工作、打印

一、在报告中输入文本信息

在新建病例时输入的患者信息将自动带到诊断报告中来，你可以在此进行修改和补充。所有的文本框都可以直接输入文字。凡有倒三角按钮的文本框单击倒三角按钮会弹出下拉选项供选择。

二、在报告中添加图片

将预览窗中的图片拖到报告的图片框中即可。右击某一图片框可打开另外的图片。

三、模板操作

单击预览窗按钮在预览窗与模板、报告格式窗口切换，在模板与报告格式窗口中单击模板单旋钮如右图。将模板中的描述添加到报告中单击系统模板词库、系统标准库等标题右边的+号，会看到许多小标题，单击右边没有加号的标题，下面的文本框中会显示相应的文字描述选中这些文字可以拖动到报告的文本框中，单击行选单旋钮，可以一行行的选中文本，单击块选单选钮，可以一块块的选中文本。将模板中的图片添加到报告中在系统标准库的小标题都有图片，单击图片单选钮，可显示图片，拖动到报告的图片中可同报告一同打印。

四、选择报告格式

单击报告格式单选钮打开报告格式窗口，单击+号打开目录，单击某一格式即可打开这一格式，如果习惯使用某一格式可以在选中这一个时候单击默认格式复选框，以后进入报告时即可进入这一默认格式。

五、附加选项

位置选项可调整报告标题左右位置。

“去出报告单前的字符”可去掉“报告单”前的最多三个字符。

病例图片选项可调整图片的缩放比例。

六、快捷模板

在报告单的任意可输入文字的位置右击，弹出如图5-6快捷模板，该模板与报告单中的文本框是一一对应的，每一个文本框都有一个与之对应的快捷模板，这就极大的方便了操作者。选中“修改”可添加或删除 模板中的选项，在此选中修改即可存储使用。选中“追加”时可向文本框中连续添加模板中的文本。不选中“追加”可替换文本框中的文本。

七、打印报告

单击打印按钮会弹出打印对话框，单击属性，调整相应的参数（这一对话框的内容由打印机的型号品牌决定）。单击打印可打印报告。

第五章    修改模板 图库

系统存放了很多模板，单它同时又是一个开放的数据库你可以随时改变它你可以方便的添加或删除一些内容。单击修改键，进入修改界面。

## 1、添加模板

选中自定义模版/词库，单击添加按钮即可在自定义模版/词库目录下添加一个标题新添加的标题为蓝色显示，可以输入文字给它重命名。要修改已命名的标题时，用鼠标指针按住它一会即可。你也可以把新建的标题作为一个目录，选中它，单击添加按钮，在此下又建一个标题，再命名它（新建的标题总在选中变蓝的目录下），在下面的文本框重输入相应文本，单击打开键打开一个文本文件到文本框中，也可以从其他文件中拖放的文本框中，一个新的模板就建好了，单击保存，以后就可以调用它了。

## 2、添加图片

单击图片单选钮，文本框变 为图片框，单击打开（或右击图 片框），在弹出的打开图片对话框中可以打开任意一幅图片到图片框中，再单击文本钮，为它添加相应的文字，单击保存。

## 3、删除

选中要删除的标题，单击删除键。

## 4、单击修改键退出修改。

## 5、修改字体与大小

在文本框中右击或在报告单的有文字的地方右击会弹出字体对话框，可以在这里修改选中的文字的字体、字体样式、大小、效果和颜色。

第六章   自定义报告格式

系统提供了很多报告格式供选择，但如不能满足你的工作需要可以使用自定义报告格式，在报告界面中，选中报告格式，单击修改按钮进入修改式界面，屏幕右下角有控件面板如图

1、控件介绍

单行文本框，这一控件可以和数据库中的字段关联起来，生成报告时自动添入数据库中的字段。如姓名、年龄、性别等所有在建新病例时输入的内容。只能输入单行。

标题，这一控件可以给一个其他控件添加一个说明，如在一个单行文本框前添加一个文字为姓名的标题以表示后面的文本框的内容为姓名，标题控件的内容在退出修改状态后是不可改变的。

直线，可以在报告单中画一条直线。

对号框，在报告中加一个对号框，在报告中单击它会单一个对号。

图片框，可以在报告种田加一幅图片，添加的第1、2个图片框只能在修改状态下添加图片，其他图片框可以在报告状态下拖放预览窗中的图片。

组合框，如需要下拉选项（如性别、诊断医师）可以使用组合框。

多行文本框，可以在报告中输入多行文本。在控见面板上部的单行文本框和组合框可以同数据库中的字段相关联。

2、在报告单中添加控件

按住要添加的控件拖放到报告单中即可，鼠标指针在已添加的控件上停留时，会提示该控件名称和它在添加的报告单中的同类控件中的序号。

3、删除控件

将已添加到报告单中的控件拖回到该控件在控件面板上的位置即可删除该控件。

4、控件在报告单中的位置

拖动控件可改变其位置，也可以右击控件在弹出的控件属性面板中改变其左和顶的属性值，单击应用，来改变位置。“左”和“顶”的值代表控件的左上角距报告单的左边和顶边的距离，单位是像素（下同）。操作完这一控件后必须单击应用单击放回，退出控件属性面板再进行下一步操作，否则无法进行下一步操作。要操作那一个控件就右击那一个控件（下同）

5、控件的大小

右击要改变大小的控件，在弹出的控件属性面板中改变其“高”和“宽”属性，单击应用可改变控件大小。组合框不可改变高度。

6、控件中文字的字体

单击控件面板上的字体按钮，弹出字体对话框，使用字体对话框可以修改文字的字体、大小、字体样式、颜色等属性。

7、控件的背景色

单击控件面板中的背景色按钮，在弹出的颜色对话框中选择颜色可以改变控件的背景色。

8、控件的内容

图像控件：单击装载可以打开任意图片。

数据关联单行文本框控件：单击下拉选项框中的选项可改变其内容，只能是数据库中的字段。数据关联组合框控件也是这样。其余文本控件可以直接输入文本，也可以单击装载按钮打开一个文本文件。

第七章   病例管理

软件系统提供了强大而又方便的的病例管理功能，其输入、存储都是由软件直接完成的，一直操作到现在，使用者还完全没有接触到病例数据库的概念，但软件已经把所有的信息包括图像、文字都存在它自建的病例数据库中了，你现在要做的只是查询以往病例并打开它，软件也提供了非常方便的查询工具。

单击“病例”按键，得到如图的界面，其上部为病例列表，所有的病例都在此列出，单击选中要查看的病例，其下会弹出这一病例的报告供预览。单击装载，即可将该病例调入程序中查看、修改、打印。在病例列表的任一位置双击。可增加病例列表的显示面积以同时显示更多的病例，这样会隐藏报告预览窗。双击报告单可使之放大显示。再次双击缩小。单击查询键弹出查询对话框如图8-2，

查询：单击查询键弹出查询对话框，单击要查询的字段，输入内容如单击姓名，输入王红，单击“应用”，病例列表中将只显示姓名为王红的病例，如有多个同名病例可进行人工选择，或继续输入条件查询。选中后单击打开。单击“全部”键显示全部所有病例。

预约：可提前输入准备要检查的病人信息。

报表：可统计工作量及相关信息。

打开：指打开选择好的病例。

备份：将查询好的病例进行备份。

删除：删除选择的病例。

注：软件版本升级很快，此说明书如与实际有不相符之处，请谅解！！

系统无法启动时可采用一键恢复方法：

- 重启计算机：在重启的同时按住F11键。

- 在菜单中选择恢复即可以。

系统的故障处理

| 故障现象 | 可能的原因及处理方法 |
| --- | --- |
| 彩色显示器不显示 | 1. 显示器开关未开 2. 计算机电源未打开 3. 电源插座是否插好 |
| 不打印 | 1. 打印机连接电缆是否接好 2. 是否缺纸 3. 打印机的型号选择是否正确 |
| 打印出一些奇怪字符 | 1. 打印机开机顺序是否正确（先开打印机电源，后打印病例） 2. 打印机的型号选择是否正确 3. 打印机的电缆连接是否良好 |
| 图像显示区无图像 | 1.视频连接线是否与计算机连接良好 2.在软件中是否打开摄像机 |
| 主机及显示器无电源输入 | 1.熔断器保险丝熔断 旋开保险器，更换F3AL250V的熔断器（φ5╳20）。 2．电源插座是否插好 |
| 探头灯不亮 | 探头线接触不良。重新拔插探头线。 |

注：正常使用时可能会损坏的部件为熔断器，

更换方法：先关闭总电源开关，再用螺丝刀将熔断器座打开，更换F3AL250V的熔断器，最后将熔断器座用螺丝刀安装好即好。

保养、维修等特别提示

未经厂家许可或书面授权条件下，用户不得擅自对系统进行随意拆卸、修改或使用不符合厂家规定的各种配件。

公司可以向经授权过的维修人员提供电路图、元器件清单等资料。

插入电缆时要小心，要对准相对位置，不可强行插拔，否则，电缆和接口会被损坏，这会影响图像质量或镜头电源，严重的可能损坏仪器。

在不使用仪器时，请及时关闭红外探头开关和电源开关，并用镜头盖盖住镜头，以免灰尘污染镜头。

为防止意外停电等潜在事故发生，设备应配备UPS电源系统。

在整个系统没有全部关闭电源之前，严禁插拔各种连接线。

该系统所配备的计算机为专用处理设备，严禁它用，若需安装其它软件包，应在厂家技术人员指导下进行，或经厂家技术人员授权后进行，否则由此而引起的系统崩溃、数据丢失等事故、责任自负。

在清洁或消毒本系统之前，必须拔掉系统总电源线。

操作仪器一定按使用说明书操作，使用说明书应妥善保管，以防丢失。

请勿让非专业人员或没培训过的医生操作该仪器。

请勿让镜头或主机受潮，使用时应避开药水的沾浅，以免引起故障。

为了使该产品能更安全的使用，医院必须提供具有标准地线的三线接地的AC220V电源插座，以防使用时漏电甚至造成生命危险。否则，一切后果自负。

本仪器主机设计使用期限为5年（从出厂之日起），超过使用寿命，本公司将不保证该仪器的正常使用和疗效。如超过使用寿命，可联系公司，申请专业技术人员全面检测仪器后判断是否可以延续使用。

电磁兼容声明

一、注意事项

- RX-1200C红外乳腺诊断仪说明书中有关电磁兼容性的专门提示,以及说明书是提供的电磁兼容性信息进行安装和使用的说明。

- 便携式和移动式射频通信设备可能影响医用电气设备的说明。

- RX-1200C红外乳腺诊断仪所用的探头线的最大长度不超过2米。

- 警示：RX-1200C红外乳腺诊断仪内部元器件的备件为换能器和电缆，若使用规定外的附件、换能器和电缆可能导致RX-1200C红外乳腺诊断仪发射的增加或抗扰度的降低。

- 警示：RX-1200C红外乳腺诊断仪不应与其他设备靠近或叠放使用，如果必须接近或叠放使用，则应观察验证在其使用的配置下能正常运行。

二、基本性能的功能：

1、电磁发射说明

| 指南和制造商的声明——电磁发射 |
| --- |
| RX-1200C红外乳腺诊断仪预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境下使用 |
| 发射试验 | 符合性 | 电磁环境——指南 |
| 射频发射 GB4824 | 1组 | RX-1200C红外乳腺诊断仪仅为其内部功能而使用射频能量。因此，它的射频发射很低，并且对附近电子设备产生干扰的可能性很小。 |
| 射频发射 GB4824 | A类 | RX-1200C红外乳腺诊断仪适于在非家用和与家用住宅公共低压供电网不直接连接的所有设施中使用。 |
| 谐波发射 GB17625.1 | 不适用 |  |
| 电压波动/闪烁发射 GB17625.2 | 不适用 |  |

2、电磁抗扰度说明

| 指南和制造商的声明——电磁抗扰度 |
| --- |
| RX-1200C红外乳腺诊断仪预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境中使用 |
| 抗扰度试验 | IEC60601试验电平 | 符合电平 | 电磁环境——指南 |
| 静电放电 GB/T 17626.2 | ±6 kV接触放电 ±8 kV空气放电 | ±6 kV接触放电 ±8 kV空气放电 | 地面应是木质、混凝土或瓷砖。如果地面用合成材料覆盖，则相对湿度应至少30% |
| 电快速瞬变脉冲群 GB/T 17626.4 | ±2 kV对电源线 不适用 | ±2 kV对电源线 不适用 | 网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量 |
| 浪涌 GB/T 17626.5 | ±1 kV差模电压 ±2 kV共模电压 | ±1 kV差模电压 ±2 kV共模电压 | 网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量 |
| 电源输入线上电压暂降、短时中断和电压变化 GB/T 17626.11 | ＜5% UT，持续0.5周期（在UT上，＞95%的暂降） 40% UT，持续5周期 （在UT上，60%的暂降） 70UT，持续25周期 （在UT上，30%的暂降） ＜5% UT，持续5s （在UT上，＞95%的暂降） | ＜5% UT，持续0.5周期 （在UT上，＞95%的暂降） 40% UT，持续5周期 （在UT上，60%的暂降） 70UT，持续25周期 （在UT上，30%的暂降） ＜5% UT，持续5s （在UT上，＞95%的暂降） | 网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量。如果RX-1200C红外乳腺诊断仪的用户在电源中断期间需要连续运行，则推荐RX-1200C红外乳腺诊断仪采用不间断电源或电池供电 |
| 工频磁场（50/60Hz） GB/T 17626.8 | 3A/m | 3A/m | 工频磁场应具有在典型的商业或医院环境中典型场所的工频磁场水平特性 |
| 注：UT指施加试验电压前的交流网电压。 |

3、电磁抗扰度说明

| 指南和制造商的声明——电磁抗扰度 |
| --- |
| RX-1200C红外乳腺诊断仪预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境中使用。 |
| 抗扰度试验 | IEC60601试验电平 | 符合电平 | 电磁环境——指南 |
|  |  |  | 便携式和移动式射频通信设备不应比推荐的隔离距离更靠近RX-1200C红外乳腺诊断仪的任何部分使用，包括电缆。该距离应由与发射机频率相应的公式计算。 推荐的隔离距离 |
| 射频传导 | 3V（有效值） | 3V（有效值） | d＝1.2 |
| GB/17626.6 | 150kH～80MHz |  |  |
| 射频辐射 | 3V/m | 3V/m | d＝1.2 80MHz～800MHz |
| GB/17626.3 | 80MHz～2.5GHz |  | d＝2.3 800MHz～2.5GHz |
|  |  |  | 式中： P——根据发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，以瓦特（W）为单位； d——推荐的隔离距离，以米（m）为单位。 固定式RF发射机的场强通过对电磁场勘测a来确定，在每个频率范围b都应比符合电平低。 在标志下列符号的设备附近可能出现干扰。 |
| 注1：在80 MHz和800 MHz频率点上，采用较高频段的公式。 注2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和发射的影响。 |
| a 固定式发射机，诸如：无线（蜂窝/无绳）电话和地面移动式无线电的基站、业余无线电、调幅和调频无线电广播以及电视广播等，其场强在理论上都不能准确预知。为评定固定式射频发射机的电磁环境，应考虑电磁场所的勘测。如果测得RX-1200C红外乳腺诊断仪所处场所的场强高于上述适用的射频符合电平，则应观测RX-1200C红外乳腺诊断仪以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能，则补充措施可能是必需的，比如重新调整RX-1200C红外乳腺诊断仪的方向或位置。 b 在150kHz~80MHz整个频率范围，场强应低于3V/m。 |

4、推荐隔离距离

| 便携式及移动式射频通信设备和RX-1200C红外乳腺诊断仪的推荐隔离距离 |
| --- |
| RX-1200C红外乳腺诊断仪预期在辐射骚扰受控的电磁环境中使用。依据通信设备最大额定输出功率，购买者或使用者可通过下面推荐的维持便携式及移动式射频通信设备（发射机）和RX-1200C红外乳腺诊断仪之间最小距离来防止电磁干扰。 |
| 发射机的最大额定输出功率W | 对应发射机不同频率的隔离距离/m |
|  | 150kHz～80MHz d＝1.2 | 80MHz～800MHz d＝1.2 | 800MHz～2.5GHz d＝2.3 |
| 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.23 |
| 0.1 | 0.38 | 0.38 | 0.73 |
| 1 | 1.2 | 1.2 | 2.3 |
| 10 | 3.8 | 3.8 | 7.3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |
| 对于上表未列出的发射机最大额定输出功率，推荐隔离距离d，以米（m）为单位，可用相应发射机频率栏中的公式来确定，这里P是由发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，以瓦特（W）为单位。 注1：在80MHz和800MHz频率点上，应采用较高频范围的公式。 注2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。 |

后   言

- 仪器保修一年，终身维修。在使用过程中，如出现故障，请按照上面的提示进行排查。若一时不能解决，请您将故障现象详细写明后反馈给我们，以便维修人员能够做出准确判断。

- 以下原因所造成的故障将不在保修范围之列：

a)、擅自拆装、改装该产品造成的故障

b)、在使用、搬运的过程中不慎摔打、跌落造成的故障。

c)、因缺乏合理的保养和未达到环境使用要求而造成的故障。

d)、没有按照使用说明书的正确指导进行操作而造成的故障。

- 在要求提供保修服务时，请直接以电话、信函、传真等形式与我公司联系。

- 仪器生产日期见仪器标签。

请勿擅自开启机盖，否则，后果自负。

厂家信息

注册人/生产企业/售后服务单位：徐州市广科新技术发展有限公司

住所: 徐州高新技术产业开发区漓江路15号安全科技产业园B1-101

生产地址：徐州高新技术产业开发区漓江路15号安全科技产业园B1-101、103

邮政编码：221116     传真 ：0516- 80297788

网址：www.gkxjs.com      E-mail: gkxjs@163.com

联系电话：0516-66675755   83400898  83406909

# Text boxes

图2-5 操作面板

图2-6   新病例对话框

图2-3 Windows桌面                      图2-4 程序启动界面

双击这里启动程序

图2-7

视频窗口

图5-3   报告格式

图6-1   添加模板

图6-2   添加图片

查询终止数

起始查询数